# 便携式氧气分析仪

便携式氧气分析仪实现气体中氧含量的实时检测。该分析仪采用进口电化学氧气传感器，精度高、性能稳定、使用周期长。

仪器特点：

- 选用进口电化学传感器，具有寿命长、精度高、响应快等特点，不受其他气体成份的干扰。

- 自动温度补偿，消除环境温度的影响。

- 3.5寸液晶触摸屏 640x480的高分辨率，可同时显示氧含量、日期、时间等参数。

- 量程自动换挡、报警点可在全量程范围内任意设置。

- 交直流供电，使用灵活，内置锂离子电池一次充满可连续工作15小时左右；电池电压低自动报警。

- 内置抽气泵和流量控制。

- 全中文人机对话菜单，操作直观方便

主要技术参数：

- 测量范围：0.00～1.00%/2.00%/10.0%/25.0%O2可选；

- 精     度：≤±2％F.S；

- 稳定性：零点漂移≤±1％F.S/7d；量程漂移≤±1％F.S/7d；

- 重复性：≤±0.5％；

- 样气流量：300±10ml/ min；

- 响应时间：≤15秒；

- 样气压力：0.05 MPa≤入口压力≤0.1MPa；

- 分辨率：0.01%；

- 工作温度：－5℃～＋45℃；

- 工作湿度：≤90%RH；

- 工作电源：仪器自带的锂离子可充电电池，可外接220VAC±10%，50Hz±5%交流电源

- 外形尺寸：16mm（宽）×300mm（高）×300mm（深）;

- 重    量：约4.5kg